| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ (РЕПРОЦЕСИНГ) | Номер | СОП-ІК-030 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 1 з 6 |  |

Затверджено наказом

генерального директор

від «24» жовтня 2023 року № 203-А

СТАНДАРТНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ (РЕПРОЦЕСИНГ)

| Етапи впровадження | Дата | Посада | Підпис | ПІП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розроблено | 23.10.23 | Завідувач ВІК |  | Пономаренко Н.П. |
| Розроблено | 23.10.23 | Головна м/с |  | Полевик В.В. |
| Погоджено | 24.10.23 | Медичний директор |  | Сергійчик Н.Л. |
| Затверджено | 24.10.23 | Генеральний директор |  | Лебедєва Т.М. |

| Актуалізація | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |
| ПІБ |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |

ЗМІСТ

1. Мета.

2. Область застосування.

3. Визначення та скорочення.

4. Вимоги до персоналу. Відповідальність та компетенції.

5. Опис процесу.

6. Навчання персоналу.

7. Ключові показники, аудит та контроль якості.

8. Використані документи.

1. Мета. Забезпечити зниження ризику поширення інфекцій, що передаються через медичне обладнання, шляхом організації очищення, дезінфекції та стерилізації.

2. Область застосування: відділення закладу, централізована стерилізаційна.

3. Визначення та скорочення:

Вироби медичного призначення – це медичні вироби з металу, скла, полімерних, гумових, текстильних та інших матеріалів, а також апарати, прилади, обладнання, матеріали, що застосовуються в медичних цілях окремо або в поєднанні між собою.

Дезінфекція – метод знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів на виробах медичного призначення, а також в їхніх каналах і порожнинах.

Передстерилізаційне очищення – видалення органічних забруднень та залишків лікувальних препаратів із внутрішніх та зовнішніх поверхонь медичних виробів перед їх дезінфекцією та стерилізацією.

Суміщений процес дезінфекції та передстерилізаційного очищення – спеціально організоване проведення одночасних дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення з використанням  хімічних засобів, що мають дезінфекційні та мийні властивості.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ (РЕПРОЦЕСИНГ) | Номер | СОП-ІК-030 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 2 з 6 |  |

Сумісний спосіб обробки – спосіб/етап обробки виробу медичного призначення, що рекомендований чи не заборонений виробником конкретного виробу, або такий, що не пошкоджує поверхні та складові матеріали у разі відсутності рекомендацій виробника.

ВІК – відділ інфекційного контролю.

ВМП – вироби медичного призначення.

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту.

ПСО – передстерилізаційне очищення.

СОП ‒ стандартна операційна процедура.

ЦС – централізована стерилізаційна.

4. Вимоги до персоналу. Відповідальність та компетенції

Працівники не допускаються до виконання робіт без проведених навчання, підготовки і перевірки знань (далі ‒ навчання) щодо СОП, залежно від залученості.

Відповідальність за зміст, своєчасний перегляд цієї СОП несе ВІК та головна медична сестра.

Відповідальність за забезпечення персоналу необхідним інвентарем несе головна медична сестра.

Контрольний екземпляр СОП зберігається у медичного директора, головної медичної сестри та ВІК. Екземпляри СОП зберігаються безпосередньо на робочих місцях виконавців робіт.

5. Опис процесу.

Засоби захисту

Всі роботи з дезінфекції, а також очищення ВМП ручним способом, зокрема і продування повітрям або водою під тиском, проводяться з використанням рукавичок, фартухів, медичних масок, окулярів або щитків згідно з СОП «Використання рукавичок в залежності від методів проведення догляду. Надягання та зняття медичних рукавичок», СОП «Використання масок медичних і респіраторів», СОП «Використання захисних окулярів або щитків в залежності від методів проведення догляду».

Вимоги до безпеки праці:

Усі працівники мають бути проінформовані про загальні запобіжні заходи під час роботи з дезінфекційними  засобами.

Кожен працівник під час очищення, дезінфекції та стерилізації має використовувати ЗІЗ згідно з правилами їх використання (див. СОП з використання відповідного ЗІЗ).

Алгоритм виконання:

Дезінфекція організовується та проводиться для виробів медичного призначення, що готуються для:

• стерилізації;

• зберігання з наступною стерилізацією.

Вибір засобу для дезінфекції та ПСО

Вибрані засоби мають бути зареєстровані в Україні та мати відповідне Свідоцтво про державну реєстрацію.

Засоби мають бути сумісні з виробами, що дезінфікуються та очищуються. Перевага надається рецептурам, що містять ферменти (для ПСО) та не містять сполук, що фіксують органіку (для дезінфекції та механічного очищення).

Організація ПСО

Дезінфекцію ВМП слід проводити якомога швидше для запобігання висиханню та фіксації органічного забруднення і зниженню ефективності дезінфекції та ПСО.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ (РЕПРОЦЕСИНГ) | Номер | СОП-ІК-030 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 3 з 6 |  |

Кожні контейнер та ємкість, що використовуються в процесах дезінфекції, ПСО та транспортування, повинні мати кришку та написи-ідентифікатори, які не дозволять використовувати їх не за призначенням. На ємкостях з мийними та дезінфекційними розчинами мають бути вказані назва та концентрація засобу, дата, час приготування і дата, час кінцевого використання розчину. Позапланова заміна розчину відбувається у разі зміни кольору або прозорості рідини, а також за появи осаду.

Проведення дезінфекції ВМП

Використані ВМП слід занурити в дезінфекційний розчин одразу після закінчення маніпуляції/процедури/операції.

Перед зануренням вироби розкривають та розбирають. Канали та порожнини виробів заповнюють за допомогою шприца. Час експозиції рахується з моменту занурення останнього виробу. Занурення виробів має відбуватись повільно для запобігання утворенню бризок та аерозолю. Висота вільного шару розчину над ВМП має бути не менше 1 см.

Для дезінфекції використовують засоби дозволені та зареєстровані в Україні, наприклад – Бланідас Актив 0,1 %, експозиція - 30хв.

Після експозиції вироби промивають під проточною водою по 3-5 хвилин.

Відповідальна особа за проведення дезінфекції – середній медичний персонал, що працює у відповідних кабінетах, а також персонал централізованої стерилізаційної.

Проведення суміщеного процесу дезінфекції та ПСО ВМП

Використані ВМП слід занурити в дезінфекційний розчин одразу після закінчення маніпуляції/процедури/операції.

Перед зануренням вироби розкривають та розбирають. Канали та порожнини виробів заповнюють за допомогою шприца. Час експозиції рахується , з моменту занурення останнього виробу. Занурення виробів має відбуватись повільно для запобігання утворенню бризок та аерозолю. Висота вільного шару розчину над ВМП має бути не менше 1 см.

Для дезінфекції та ПСО використовуються засоби дозволені та зареєстровані в Україні, наприклад – Бланідас Актив 0,1 %, експозиція - 30хв.

Після дотримання експозиції кожен виріб миється під проточною водою за допомогою щітки і губки. Канали й порожнини промиваються за допомогою спеціальних йоржів та щіток. Під час роботи з ВМП слід дотримуватись правил безпеки.

Після миття кожен виріб споліскують під проточною водою протягом 3-5 хвилин та занурюють в ємкість з дистильованою водою.

Після ополіскування в дистильованій воді вироби ставлять на решітку для стікання зайвої води. Канали, порожнини та деталі складної конфігурації продувають повітрям під тиском. Для висушування використовуємо сушильну шафу за контрольованої температури 80°С, якщо цей спосіб сумісний з ВМП.

Після висушування та охолодження ВМП проводять проби на якість ПСО згідно з СОП «Контроль передстерилізаційного очищення: постановка проби реактивом Делатест у відділенні».

Відповідальна особа за проведення дезінфекції – середній медичний персонал, що працює у відповідних кабінетах, а також персонал централізованої стерилізаційної.

Забороняється: проведення будь-якого етапу ПСО для виробів, що не були розібрані чи відкриті.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ (РЕПРОЦЕСИНГ) | Номер | СОП-ІК-030 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 4 з 6 |  |

Проведення стерилізації

Необхідне обладнання та матеріали:

– стерилізатор паровий

– вода дистильована

– годинник

– засоби індивідуального захисту

– індикатори БіонІТест-ПФ-А (або інші, дозволені для роботи)

Покрокова процедура виконання:

1. Підготуйте оснащення.

2. Проведіть гігієнічну обробку рук, одягніть ЗІЗ.

3. Завантажте в стерилізаційну камеру стерилізаційні коробки (бікси) або одноразові стерилізаційні пакети.

4. Закладіть індикатори та закрийте камеру стерилізатора.

5. При досягненні тиску пари в камері 2,2 атм. замітьте час стерилізації.

6. По завершенню часу стерилізації вимкнути стерилізатор, скинути пар з камери та провести сушку матеріалу.

7. Через 40 хв. видаліть стерильні вироби з камери.

8. Проведіть дезінфекцію використаного матеріалу.

9. Зніміть ЗІЗ, здійсніть гігієнічну обробку рук.

10. Проведіть запис про виконану маніпуляцію в Журналі контролю стерилізації виробів медичного призначення.

6. Навчання персоналу проводиться на початку працевлаштування й надалі не рідше 1 разів на рік відповідальними особами у відділеннях.

7. Ключові показники, аудит та контроль якості

Внутрішній аудит здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою відділень. Зовнішній контроль здійснюється медичним директором, головною медичною сестрою та фахівцями ВІК (моніторинг та оцінка).

Ключовим показником ефективності процесу дотримання комплексу заходів є зниження ризику поширення інфекцій, що передаються через медичне обладнання, шляхом організації очищення, дезінфекції та стерилізації.

8. Використані документи

1. Наказ МОЗ України від 03.08.2021 № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах / закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення».

2. Наказ МОЗ України від 03.08.2020 № 1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами».

3. Наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я».

4. Наказ МОЗ України від 05.11.2013 № 995 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків».

5. Наказ МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» зі змінами.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ (РЕПРОЦЕСИНГ) | Номер | СОП-ІК-030 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 5 з 6 |  |

Лист ознайомлення з СОП

| № п/п | Ознайомлений, ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ОЧИЩЕННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ (РЕПРОЦЕСИНГ) | Номер | СОП-ІК-030 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 6 з 6 |  |

Лист поширення копій СОП

| № п/п | Дата видачі копії | ПІБ співробітника, що отримав копію | Місцезнаходження копій | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Реєстрація змін до СОП

| № зміни | Дата внесення змін, актуалізація | ПІБ співробітника, що актуалізував зміни | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |