| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ | Номер | СОП-ІК-056 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 1 з 8 |  |

Затверджено наказом

генерального директор

від «    »             2024 року №

СТАНДАРТНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

| Етапи впровадження | Дата | Посада | Підпис | ПІП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розроблено |  | Завідувач ВІК |  | Пономаренко Н.П. |
| Погоджено |  | Медичний директор |  | Сергійчик Н.Л. |
| Затверджено |  | Генеральний директор |  | Лебедєва Т.М. |

| Актуалізація | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. | 2029 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |
| ПІБ |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |

ЗМІСТ

1. Мета.

2. Область застосування.

3. Визначення та скорочення.

4. Вимоги до персоналу. Відповідальність та компетенції.

5. Опис процесу.

6. Навчання персоналу.

7. Ключові показники, аудит та контроль якості.

8. Використані документи.

1. Мета. Моніторинг рівня випромінювання УФБ ламп (контроль інтенсивності ІФБ випромінювання).

2. Область застосування. Процедура застосовується медичними працівниками, які відповідають за вимірювання інтенсивність УФБВ у приміщеннях, де вони встановлені.

3. Визначення та скорочення:

Інтенсивність УФБВ – поверхнева щільність падаючого бактерицидного потоку випромінювання (відношення бактерицидного потоку до площі опромінюваної поверхні). Одиниця виміру – Вт/м-2, більш дрібна одиниця, яка застосовується при оцінці ультрафіолетового опромінення,- мкВт/см-2 (1 Вт/м-2 = 100 мкВт/см-2).

Поверхнева доза (експозиція) бактерицидного опромінення (далі - доза УФБВ) – поверхнева інтенсивність енергії бактерицидного випромінювання (обчислюється як добуток інтенсивності бактерицидного потоку випромінювання та часу, протягом якого діє випромінювання на поверхню. Одиниця виміру - Дж/м-2  або мкДж/см-2 (Вт*с/м-2 або мкВт*с/м-2).

Режим опромінення – тривалість і послідовність роботи опромінювачів – це безперервний режим (протягом усього дня) або повторно-короткочасний (чергування сеансів опромінення та пауз).

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ | Номер | СОП-ІК-056 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 2 з 8 |  |

Ультрафіолетове бактерицидне випромінювання (далі – УФБВ) – це електромагнітне випромінювання ультрафіолетового діапазону довжин хвиль в інтервалі від 200 до 320 нм, що володіє бактерицидною (антимікробною) дією та під його впливом призводить до загибелі мікробної клітини в першому чи наступному поколінні.

Ультрафіолетова бактерицидна лампа (ртутна лампа низького тиску) (далі – УФБ лампа) – штучне джерело УФБВ, у спектрі якого є переважно УФБВ з піком випромінення на довжині хвилі 254 нм.

Ультрафіолетовий бактерицидний опромінювач (далі – УФБ опромінювач) – апарат/пристрій, що забезпечує поширення та/або фільтрацію та/або трансформацію будь-якого видимого світла або УФБВ, яке випромінюється однією або більшою кількістю УФБ ламп. Складається з УФБ ламп(и), частин для фіксації і запобігання ушкодження УФБ ламп(и), компонентів електричного ланцюгу і засобів для приєднання до мережі електричного струму.

Типи УФ - опромінювачів:

- Відкриті (стельові або настінні, стаціонарні або пересувні) - конструкція як лампа.

- Екрановані (відкриті зверху та із жалюзі) - конструкція, яка передбачає лампу закриту захисним екраном.

- Комбіновані – конструкція, яка передбачає комбінацію відкритої та екранованої УФБ ламп.

Ультрафіолетовий радіометр (далі – УФ-радіометр) – прилад, що вимірює інтенсивність бактерицидного потоку ультрафіолетового випромінення. Одиницями виміру можуть бути Вт/м-2, мкВт/см-2.

4. Вимоги до персоналу. Відповідальність та компетенції

Працівники не допускаються до виконання робіт без проведених навчання, підготовки і перевірки знань (далі ‒ навчання) щодо СОП, залежно від залученості.

Відповідальність за зміст, своєчасний перегляд цієї СОП несе ВІК.

Відповідальність за забезпечення персоналу необхідним інвентарем несе головна медична сестра.

Контрольний екземпляр СОП зберігається у медичного директора, головної медичної сестри та ВІК. Екземпляри СОП зберігаються безпосередньо на робочих місцях виконавців робіт.

5. Опис процесу.

Моніторинг рівня випромінювання УФБ ламп за допомогою УФ-радіометру здійснювати двічі на рік, а також під час первинного монтажу УФБ опромінювачів, установці нових УФБ ламп, після змін в системі УФБ опромінювачів або в самому приміщенні (наприклад, зміна положення жалюзі, переміщення або ремонт УФБ опромінювача, зміна розмірів приміщення або встановлення в ньому додаткових перегородок/об’єктів), при надходженні скарг про можливе перевищення експозиції УФБВ (наприклад, пацієнти почали скаржитися на різі або печіння в очах).

УФБ лампа вважається такою, що працює неефективно, та потребує заміни:

- при зниженні рівня інтенсивності УФБВ на довжині хвилі 254 нм (вимірюється за допомогою УФ-радіометру на відстані 1 м від центру лампи перпендикулярно її осі) нижче 100 мкВт/см-2 для УФБ лампи потужністю 30 Вт та нижче 50 мкВт/см-2 - для УФБ лампи потужністю 15 Вт;

- при зниженні рівня інтенсивності УФБВ на довжині хвилі 254 нм (вимірюється за допомогою УФ-радіометру на відстані 1 м від центру лампи перпендикулярно її осі) нижче значення, вказаного в технічній документації лампи.

- при наявності концентрованого запаху озону в повітрі приміщення під час роботи УФБ лампи.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ | Номер | СОП-ІК-056 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 3 з 8 |  |

5.1. Необхідне оснащення:

- УФ-радіометр (відкалібрований на довжину хвилі 254 нм);

- штатив/штанга;

- лінійка або рулетка на 1 метр;

- засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри: захисний щиток/окуляри із захистом від ультрафіолетового випромінювання, маска, бавовняні або нестерильні медичні рукавички без тальку;

- спецодяг – халат із довгими рукавами та штани (має бути забезпечений повний захист шкірних покривів);

- у разі роботи в зоні високого ризику інфікування — протиаерозольний респіратор класу захисту не нижче FFP2.

5.2. Алгоритм вимірювання показників інтенсивності УФБВ у ВІДКРИТИХ УФБ опромінювачах:

- Переконатися, що УФБ лампа очищена від бруду та пилу, за потреби провести обробку.

- Переконатися, що в приміщенні немає сторонніх осіб.

- Включити УФБ опромінювач та дати йому прогрітися не менше 15 хвилин.

- Надягнути засоби захисту та спецодяг.

- Увімкнути УФ-радіометр.

- Зайти до приміщення.

- Встановити датчик УФ-радіометра на відстані 1 метр від геометричного центру лампи строго перпендикулярно променям, за потреби – підняти датчик за допомогою штатива або штанги (див. рисунок).

Для нижньої лампи                   Для верхньої лампи за допомогою штатива

Рисунок. Схема розташування датчика ультрафіолетового радіометра

- Переконатися, що між лампою та датчиком немає сторонніх предметів та датчик УФ-радіометра не закритий пальцями чи кришкою.

- Дочекатися стабілізації показань радіометра.

- Зафіксувати в протоколі показання приладу (додаток №1).

- Встановити датчик УФ-радіометра у віддаленій точці приміщення.

- Дочекатися стабілізації показань радіометра.

- Зафіксувати в протоколі показання приладу.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ | Номер | СОП-ІК-056 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 4 з 8 |  |

- За допомогою формули провести розрахунок часу знезараження повітря:

t (с) = 1000/p

t (с) – час в секундах, потрібний для деконтамінації приміщення від мікобактерій туберкульозу;

10000 – летальна об’ємна доза (99%) УФБВ (в мкДж/см-2) на довжині хвилі 254 нм для мікобактерій туберкульозу;

р – інтенсивність УФБВ на довжині хвилі 254 нм (мкВт/см-2), що виміряна за допомогою УФ-радіометру в точці приміщення, яка є найбільш віддаленою від УФБ лампи.

5.3. Алгоритм вимірювання показників інтенсивності УФБВ у ЕКРАНОВАНИХ УФБ опромінювачах:

- Переконатися, що УФБ лампа очищена від бруду та пилу, за потреби провести обробку.

- Включити УФБ опромінювач та дати йому прогрітися не менше 15 хвилин.

- Увімкнути УФ-радіометр.

- Встановити датчик УФ-радіометра на відстані 1 метр від геометричного центру лампи строго перпендикулярно променям, за потреби – підняти датчик за допомогою штатива або штанги.

- Переконатися, що між лампою й датчиком немає сторонніх предметів та датчик УФ-радіометра не закритий пальцями чи кришкою.

- Дочекатися стабілізації показань радіометра.

- Зафіксувати в протоколі показання приладу (див. додаток).

- Провести заміри на висоті 1,7 м від рівня підлоги по всій нижній частині приміщення.

- Зафіксувати в протоколі показання приладу.

- Провести заміри на робочих місцях чи біля узголів’я ліжок пацієнтів (в залежності від призначення приміщення). Датчик УФ-радіометру слід спрямовувати безпосередньо на екранований УФБ опромінювач та можливі віддзеркалюючі поверхні на рівні очей в різних місцях приміщення.

- Зафіксувати в протоколі показання приладу.

- Інтенсивність УФБВ на довжині хвилі 254 нм при роботі екранованих УФБ опромінювачів в нижній частині приміщень не повинна перевищувати 0,4 мкВт/см-2.

Гранично допустиме значення дози УФБВ для людини на довжині хвилі 254 нм становить 6 мДж/см-2 протягом 8 годин, причому її рівень однаковий в разі отримання дози одномоментно і при тривалому (до 8 годин) опроміненні. При експозиції, що перевищує гранично допустиме значення, виникають ураження очей і шкіри (фотокератит і фотодерматит). Рогівка очей найбільш чутлива до впливу УФБВ.

Розрахувати відповідно до формули, допустимий час, при якому працівник може перебувати в приміщенні з увімкненим УФБ опромінювачем безпечно, якщо щільність випромінювання перевищує показник 0,2:

Безпечний час (с) =  6000/показання приладу*

*- заміри проводяться на робочому місці працівника, на рівні очей.

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ | Номер | СОП-ІК-056 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 5 з 8 |  |

| Час опромінення | Щільність випромінювання мкВт/см2 | Доза опромінення мкДж/см2 |
| --- | --- | --- |
| 8 год. | 0,21 | 6000 |
| 4 год. | 0,42 | 6000 |
| 1 год. | 1,7 | 6000 |
| 30 хв. | 3,3 | 6000 |
| 15 хв. | 6,7 | 6000 |
| 1 хв. | 100 | 6000 |

5.4. Інтерпретація показань:

- УФБ лампа працює ефективно за умови, що доза УФБВ не нижче - 100 мкВт/см-2 для УФБ лампи потужністю 30 Вт та не нижче 50 мкВт/см-2 - для УФБ лампи потужністю 15 Вт.

- Якщо цей показник менший, лампа підлягає негайній заміні на нову як така, що вичерпала свій ресурс.

- При роботі екранованих УФБ опромінювачів в нижній частині приміщень доза УФБВ не повинна перевищувати 0,4 мкВт/см2.

- При виявленні неефективно працюючих УФБ ламп необхідно повідомити відповідального у закладі для організації заміни УФБ лампи.

5.5. Облік результатів вимірювання:

- Результати вимірювання повинні бути занесені до протоколу (додаток №1).

- При виході з підрозділів закладу зняти ЗІЗ, помістити у ємність з медичними відходами категорії В.

- Провести гігієнічну обробку рук.

- Радіометр підлягає очищенню згідно інструкції щодо використання приладу (рекомендацій заводу виробника).

6. Навчання персоналу проводиться на початку працевлаштування й надалі не рідше 1 разів на рік відповідальними особами у відділеннях.

7. Ключові показники, аудит та контроль якості

Внутрішній аудит здійснюється завідувачем та старшою сестрою медичною відділень. Зовнішній контроль здійснюється медичним директором, головною медичною сестрою та фахівцями ВІК (моніторинг та оцінка).

Ключовим показником ефективності процесу дотримання комплексу заходів є зниження інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги.

8. Використані документи

1. Наказ МОЗ України від 06.05.2021 № 882 «Санітарно-протиепідемічні правила і норми використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення».

2. Наказ МОЗ України від 01.02.2019 №287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз».

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ | Номер | СОП-ІК-056 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 7 з 8 |  |

Лист ознайомлення з СОП

| № п/п | Ознайомлений, ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ | Номер | СОП-ІК-056 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 8 з 8 |  |

Лист поширення копій СОП

| № п/п | Дата видачі копії | ПІБ співробітника, що отримав копію | Місцезнаходження копій | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Реєстрація змін до СОП

| № зміни | Дата внесення змін, актуалізація | ПІБ співробітника, що актуалізував зміни | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |